## КС-02
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [7 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [7 empty] | 1. Внешний осмотр:
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [7 empty] | 2. Опробование:
3. Определение метрологических характеристик:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от
[9 empty] | Сопротивление по входу X1 |  |  | Сопротивление по входу X2 |  |  | Сопротивление по входу X3 |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Ом
| Вид поверки | [7 empty] | Rуст, Ом | Rизм, Ом | ∆, Ом | Rуст, Ом | Rизм, Ом | ∆, Ом | Rуст, Ом | Rизм, Ом | ∆, Ом
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Контроллер сигналов, КС-02 |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | ± 0,04
[9 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 47197-11 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[9 empty] | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | ± 0,1
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94» |  |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска | [5 empty] | ;
| Принадлежит | [8 empty] | Напряжение по входу X5 |  |  | Напряжение по входу X7 |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, В
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | МП 213/447/2010 "ГСИ. Контроллер сигналов КС-02. Методика поверки" | [5 empty] | Uуст, В | Uизм, В | ∆, В | Uуст, В | Uизм, В | ∆, В
[10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | ± 0,05
[10 empty] | 2 |  |  | 2
| Метрологические характеристики |  |  | 0,1…5 В; ПГ ±0,05 В | [5 empty] | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 80…140 Ом; ПГ ±(0,04…0,1) Ом | [5 empty] | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 1…100 Гц; ПГ ±0,05 Гц | [5 empty] | 5 |  |  | 5
| Условия поверки | [10 empty] | Частота по входу X9 |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, Гц
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение | [5 empty] | νуст, Гц | νизм, Гц | ∆, Гц
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | +15…+25 | [5 empty] | 5 |  |  | ± 0,05
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |  |  | 30…80 | [5 empty] | 25
| Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | 85…105 | [5 empty] | 50
| Однофазная сеть, В |  |  |  |  | 198…242 | [5 empty] | 75
| Частота, Гц |  |  |  |  | 49,5…50,5 | [5 empty] | 100
Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия
| Калибратор многофункциональный Fluke/ 3.6.БХХ.0008.2019 | 5520A | 1154018 |  | 2 разряд по ГОСТ 8.027-2001 ПГ ±(11…20) ppm 3 разряд по Приказу Росстандарта №146 ПГ ±(28…40) ppm 4 разряд по Приказу Росстандарта №1621 ПГ ±2,5·10-6 |  | № СП 2938913, действительно до 09.07.2021
| Прибор электроизмерительный универсальный UMG | 96 RM-E | 5222036 |  | ПГ ±0,2 |  | № СП 2939221, действительно до 16.06.2021
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 4580 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2%, ПГ ±2,5 гПа |  | № СП 2833879, действительно до 18.12.2020 |  | Вывод:
Заключение по результатам поверки:
[9 empty] | Контроллер сигналов, КС-02 |  |  |  |  | заводской №
[9 empty] | Поверитель: | [7 empty] | Дата
[11 empty] | подпись |  | ФИО
[8 empty] | Протокол поверки № | [6 empty] | от

## Company (hidden)
1 | АО «Минимакс-94» | Акционерное общество «Минимакс-94» | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 18, ком. 12а | ИНН 7709047435

## Poveritel (hidden)
1 | Сыркин Е.В. | Сыркин Евгений Васильевич
2 | Ситников С.С. | Ситников Сергей Сергеевич
3 | Крылова В.В. | Крылова Вера Викторовна
4 | Ефремов Д.А. | Ефремов Дмитрий Алексеевич