## КС-02
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [6 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [6 empty] | 1. Внешний осмотр:
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [6 empty] | 2. Опробование:
3. Подтверждение соответствия ПО:
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №
4. Определение метрологических характеристик:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от
[8 empty] | Сопротивление по входу X1 |  |  | Сопротивление по входу X2 |  |  | Сопротивление по входу X3 |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Ом
| Вид поверки | [6 empty] | Rэт, Ом | Rизм, Ом | ∆R, Ом | Rэт, Ом | Rизм, Ом | ∆R, Ом | Rэт, Ом | Rизм, Ом | ∆R, Ом
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Модуль аналоговых сигналов, МАС-02 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | ±0,01
[8 empty] | 85 |  |  | 85 |  |  | 85
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 79529-20 |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
[8 empty] | 155 |  |  | 155 |  |  | 155
[8 empty] | 190 |  |  | 190 |  |  | 190
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94»
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска | [5 empty] | ; |  | Напряжение по входу X5 |  |  | Напряжение по входу X7 |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, В
| Принадлежит | [7 empty] | Uуст, В | Uизм, В | ∆U, В | Uуст, В | Uизм, В | ∆U, В
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | МП 2540-0079-2020 "ГСИ. Модули аналоговых сигналшов МАС-02. Методика поверки" |  |  |  |  | 0.345 |  |  | 0.345 |  |  | ± 0,001
[9 empty] | 1.325 |  |  | 1.325
[9 empty] | 2.55 |  |  | 2.55
| Метрологические характеристики |  |  | 0,1…5 В; ПГ ±0,001 В |  |  |  |  | 3.775 |  |  | 3.775
|  |  |  | 20…200 Ом; ПГ ±0,01 Ом |  |  |  |  | 4.755 |  |  | 4.755
1…1000 Гц; ПГ ±0,05 Гц
[11 empty] | Частота по входу X9 |  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, Гц
| Условия поверки | [9 empty] | νуст, Гц | νизм, Гц | ∆ν, Гц
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение |  |  |  |  | 50 |  |  | ± 0,05
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | +18…+22 |  |  |  |  | 250
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |  |  | 30…90 |  |  |  |  | 500
750
1000
Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия
| Калибратор многофункциональный Fluke/ 3.6.БХХ.0008.2019 | 5520A | 1154018 |  | 2 разряд по ГОСТ 8.027-2001 ПГ ±(11…20) ppm 3 разряд по Приказу Росстандарта №146 ПГ ±(28…40) ppm 4 разряд по Приказу Росстандарта №1621 ПГ ±2,5·10-6 |  | С-МА/20-06-2023/255355728 до 19.06.2024 С-МА/16-06-2023/254678885 до 15.06.2024 С-МА/16-06-2023/254678892 до 15.06.2024 С-МА/16-06-2023/254678895 до 15.06.2024 С-МА/16-06-2023/254678899 до 15.06.2024 С-МА/16-06-2023/254830447 до 15.06.2024
Вывод:
Заключение по результатам поверки:
[8 empty] | Модуль аналоговых сигналов, МАС-02 |  |  |  |  | заводской №
[8 empty] | Поверитель: | [7 empty] | Дата
[10 empty] | подпись |  | ФИО
[9 empty] | Протокол поверки № |  |  |  |  | от
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 4580 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2 %, ПГ ±2,5 гПа |  | С-МА/02-12-2022/205177403 до 01.12.2023 С-МА/24-11-2022/203637560 до 23.11.2023

## Company (hidden)
1 | АО «Минимакс-94» | Акционерное общество «Минимакс-94» | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 18, ком. 12а | ИНН 7709047435

## Poveritel (hidden)
1 | Сыркин Е.В. | Сыркин Евгений Васильевич
2 | Ситников С.С. | Ситников Сергей Сергеевич
3 | Крылова В.В. | Крылова Вера Викторовна
4 | Ефремов Д.А. | Ефремов Дмитрий Алексеевич